## 测试工步表
工步号 | 设备分类 | 设备名称 | 通道/端口号 | 测试项名称 | 动作指令 | 配置参数1 | 配置参数2 | 配置参数3 | 下限值 | 上限值 | 单位 | 超时(ms) | 失败处理 | 备注
1 | 电源 | DMM Power Supply | COM3 | Power ON | power_on | 5.0V | 1.0A |  |  |  |  | 3000 | 停机 | 上电DUT
2 | 万用表 | Digital Multimeter | GPIB::1 | Measure 3.3V | read_volt |  |  |  | 3.15 | 3.45 | V | 5000 | 重试1次 | 3.3V电源轨
3 | 万用表 | Digital Multimeter | GPIB::1 | Measure 5.0V | read_volt |  |  |  | 4.75 | 5.25 | V | 5000 | 停机 | 5.0V电源轨
4 | 万用表 | Digital Multimeter | GPIB::1 | Measure 12V | read_volt |  |  |  | 11.40 | 12.60 | V | 5000 | 停机 | 12V输入
5 | 万用表 | Digital Multimeter | GPIB::1 | Measure Current | read_current |  |  |  | 0.01 | 0.05 | A | 8000 | 停机 | 待机电流
6 | 万用表 | Digital Multimeter | GPIB::1 | Measure Resistance | read_resistance |  |  |  | 9500 | 10500 | Ω | 5000 | 重试1次 | 输入阻抗
7 | Sample | Analyzer |  | Result Analysis | analyze |  |  |  | 95 | 100 | % | 5000 | 停机 | 综合判定
8 | Sample | CSV Reporter |  | Generate Report | report | [6 empty] | 5000 | 继续 | 生成测试报告
9 | 电源 | DMM Power Supply | COM3 | Power OFF | power_off | [6 empty] | 2000 | 继续 | 下电DUT

## 设备通道映射表
设备编号 | 设备分类 | 设备名称 | 通道号 | 通道别名 | 连接方式 | 主地址 | 从地址 | 波特率 | 数据位 | 停止位 | 校验位 | 超时(ms) | 启用
1 | 电源 | DMM Power Supply | CH1 | PSU-5V | 串口 | COM3 |  | 9600 | 8 | 1 | None | 3000 | 是
2 | 万用表 | Digital Multimeter | GPIB1 | DMM-34461A | GPIB | 1 | [5 empty] | 5000 | 是